安装尺寸/Mounting Dimension

| 主要特点 |  |
| --- | --- |
| 外壳 | 全金属屏蔽外壳，带OLED显示屏 |
| 使用环境 | 温度：-10℃～40℃ (14°～104° F) 相对湿度：10%～95%，不冷凝 |
| 电源 | +24VDC（±15%），功率<6W |
| 显示屏 | 128×32全点阵、OLED显示屏 |
| 秤台类型 | 1个模拟式秤台 |
| 传感器数量 | 1～6个350欧姆的传感器 |
| A/D更新速率 | A/D转换率：240Hz |
| 传感器激励电压 | 5VDC |
| 最小输入灵敏度 | 0.6μV/d |
| 基本型 | 串行通信接口： RS232和RS485 输入输出接口： 1个输入、3个输出 |
| 模拟量接口输出 | 模拟量接口：(IND320_DA才具备) 电流 0～20mA、4～20mA、0～24mA 电压 0～10V、0～5V |

传感器连接

本仪表可连接6个350Ω的模拟式传感器（或约为58Ω的最小电阻），要确定连接的传感器是否在允许范围内，必须计算出秤的总阻抗（TSR）。方法如下：

TSR = 传感器输入阻抗（Ω）/传感器数量

在连接传感器之前，要保证连接到仪表的传感器网络的TSR大于58Ω.倘若小于58Ω，仪表将不能正常工作。此外，还需考虑最大电缆距离。根据TSR和电缆规格推荐的最大电缆长度。

| TSR(Ω) | 24号线（米） | 20号线（米） | 16号线（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 350 | 243 | 610 | 121 |
| 58(6～350Ω) | 40 | 132 | 224 |

称重传感器接口接线端子定义

| 引脚 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| +EXC | 正激励 |  |
| +SIG | 正信号 |  |
| SHD | 屏蔽地 |  |
| -SIG | 负信号 |  |
| -EXC | 负激励 |  |
| TEDS | 预留 |  |

模拟量接口

本仪表模拟量版本提供0～20mA、4～20mA、0～24mA、0～+5V、0～+10V的模拟信号，与传感器受力成比例输出。

| 引脚 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VOUT | 电流输出 | 输出阻抗0～600R。可输出电压有： 0～+5V；0～+10V；-5V～+5V； -10V～+10V |
| GND | 电流输出地 |  |
| IOUT | 电压输出 | 可输出电压有： 4mA～20mA；0mA～20mA；0mA～24mA |
| GND | 电压输出地 |  |
| SHLD | 屏蔽地 |  |

串口连接

仪表标配1个RS232和1个RS485通信接口。引脚定义如下：

| 接口形式 | 管脚 | 解析 |
| --- | --- | --- |
| RS232接口 | TXD | RS232发送 |
|  | RXD | RS232接收 |
| RS485接口 | 485A | RS485通信A |
|  | 485B | RS485通信B |
| - | COM | 通讯地 |

模拟量接口

本仪表模拟量版本提供0～20mA、4～20mA、0～24mA、0～+5V、0～+10V的模拟信号，与传感器受力成比例输出。

| 引脚 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| VOUT | 电流输出 | 输出阻抗0～600R。可输出电压有： 0～+5V；0～+10V；-5V～+5V； -10V～+10V |
| GND | 电流输出地 |  |
| IOUT | 电压输出 | 可输出电压有： 4mA～20mA；0mA～20mA；0mA～24mA |
| GND | 电压输出地 |  |
| SHLD | 屏蔽地 |  |

基本版后面板示意图。

模拟量版后面板示意图。